SMI-3、HI-2离子源使用说明书

用途：真空镀膜过程中基底离子轰击清洁及沉积过程中离子轰击能量输送。 

离子源主要技术指标：

阳极最高电压： DC – 250V

阳极电压： DC140、170、200、230、250V 五档可转换

阳极最大允许电流： 3.5A

阳极电流范围： 1 – 3.5A

最大离子束流： 1.5A

气体流量：小于或等于20Sccm（氧）

束流密度均匀区：Φ500mm（距出口500mm处）

特点：

备用灯丝设计，主灯丝断时离子源立刻自动切换到备用灯丝工作，不影响镀膜过程。

设置水冷装置，使离子源工作在较低的温度下，同时减少对真空室温度的影响。

安装：

电源：

输入：~ 380V三相电源供电

输出：阴极灯丝（粗输出线）：红2、黑4：主灯丝

                              黄6、绿8：备用灯丝

         磁场电流及阳极（细输出线）：黄1：磁场正

                                    绿3：磁场负

                                    红9：阳极

离子源接线：

阳极灯丝：出口处任选对面一对为主灯丝，另一对为备用灯丝。

气水电接线如图：









          电气接线：离子源线端按标记通过电极封头分别连接对应电源输出线。

接气：通过提供的气管口接入气源，流量通过气体流量计控制。

接水：通过提供的水管口接入冷却水，以冷却离子源。 

启动：

确认安装正确。

通气：在真空室压强低于2 ×10-2 Pa时通入工作气体，流量10 ~ 20Sccm（离子源工作时真空压强在2 ×10-2 Pa为宜，压强太低离子源工作不稳定）。

加磁场电流和阳极电压：磁场电流：0.3 – 0.8A

                            阳极电压：140V

加阴极灯丝电流：

    打开开关，由零开始慢旋电位器到灯丝亮，此时可观察到蓝色辉光。

调整：

调节阴极灯丝电流，使阳极电流达到预定值。

如果转换阳极电压，先将阴极灯丝电流调小，使阳极电流为零，再转换阳极电压到希望的档位，然后调节灯丝电流，使阳极电流达到预定值。

关闭：

    （一）调节阴极电压，使电位器回零。

    （二）关闭气源。

七、更换灯丝：
        本离子源在工作时，如果主灯丝断可自动切换到备用灯丝工  作，以保证镀膜过程的连续性。当主灯丝断时“更换灯丝”指示灯亮（红色），镀完本罩之后应更换主灯丝，同时检查备用灯丝的完好情况。离子源重新工作时，仍首先点亮主灯丝。建议备用灯丝被启动五次后，无论完好情况怎样，都要更换新灯丝。

清洁：

        如离子源内部有较多灰尘时取下灯丝，用吸尘器接细管将灰尘吸出即可。如有吸不掉的污物，可拆下离子源上盖，用砂纸磨掉污物并将灰尘吸出即可。

注意：

离子源使用前要确认冷却水已接通。

如果想调整阳极电压，须先将阴极电流调至零。

如有拆除离子源之电源的情况，再次安装离子源电源时，请确认接线正确后再开机。

离子源底盖请勿拆卸，如有故障请与本公司联络。
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离子源接线示意图（底部）










